## Sheet1
序号 | 设备名称 | 需求参数
1 | 酶标仪 | LED节能光源。板型 96微孔板 * 测量通道 8 通道,参比通道 1 通道 * 测量范围 0-4 OD * 测量分辨率 0.0001 OD
2 | 多道移液器 | 1. 8道,量程0.5-10ul 2.材料耐高温抗腐蚀 3.可整支无需拆卸高温高压灭菌和紫外线消毒， 4.下半支可徒手拆卸 5.伸缩式弹性结构能主动适配吸头接口，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6.具备密度调节窗口，适用于不同密度的液体 7.内置RFID 芯片，用于读取或添加数据 8.具备可拆卸的单独通道设计 9.在标称体积下，其平均误差控制在12.0% 或 0.06微升以内 10.重复移液多次，其结果的波动范围小于为 8% 或 0.04微升。
3 | 多道移液器 | 1. 8道，量程30-300ul 2.移液器材料，耐高温抗腐蚀； 3.可整支无需拆卸高温高压灭菌和紫外线消毒 4.下半支可徒手拆卸， 5.伸缩式弹性结构能主动适配吸头接口，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6.具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 7.内置RFID 芯片，用于读取或添加数据 8.具备可拆卸的单独通道设计 9.在标称体积下，其平均误差控制在 3% 或 0.9微升以内 10.重复移液多次，其结果的波动范围小于为 1% 或 0.3微升。
4 | 多道移液器 | 1. 8道，量程120-1200ul 2.移液器材料，耐高温抗腐蚀； 3.可整支无需拆卸高温高压灭菌和紫外线消毒 4.下半支可徒手拆卸， 5.伸缩式弹性结构能主动适配吸头接口，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6.具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 7.内置RFID 芯片，用于读取或添加数据 8.具备可拆卸的单独通道设计 9.在标称体积下，其平均误差控制在 6% 或 7.2微升以内 10.重复移液多次，其结果的波动范围小于为0.9% 或1.08微升。
5 | 电动单道移液器 | *1.量程10-100ul *2.具有包括正向移液、反向移液、连续移液、倍比稀释、混匀、滴定等移液程序 3.食指触控式吸排液 3.吸液、放液9档速度分别可调， 4.长效锂电池， 1小时快速充电技术，可以充电同时连续使用，一次充电可以连续4000 吸液、反复吸液的操作； 5.提供一点校准，两点校准模块，方便校准 6.锥头楔形设计，适合市面上各种开放吸头 7.退吸头功能使用滑轮设计
6 | 电动单道移液器 | *1.量程100-1000ul *2.具有包括正向移液、反向移液、连续移液、倍比稀释、混匀、滴定等移液程序 3.食指触控式吸排液 3.吸液、放液9档速度分别可调， 4.长效锂电池， 1小时快速充电技术，可以充电同时连续使用，一次充电可以连续4000 吸液、反复吸液的操作； 5.提供一点校准，两点校准模块，方便校准 6.锥头楔形设计，适合市面上各种开放吸头 7.退吸头功能使用滑轮设计
7 | 小型湿转槽 | 1、电泳槽尺寸（宽 x 长 x 高），12 x 16 x 18（cm） 2、电极丝相距 4cm 以产生强电场保证有效的蛋白转印 3、彩色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向 4、内置蓝色制冷芯冷却装置快速吸收转移过程中产生的热量 5、最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，体积(W x L x H) 12 x 16 x 18 cm。 *6、可提供同品牌的预制胶和制胶预混液，最大耐受2.5a电流，10分钟内完成转印 *7、可提供同品牌的快速封闭液，在保证封闭效果的基础上，完成封闭过程≦5分钟 *8、可提供同品牌完整解决方案，使整个WB实验流程在5小时之内完成。 9、既可作为完整的独立设备又可与 Mini-PROTEAN Tetra电泳槽配合使用。
8 | LCD数控加热型磁力搅拌器 | 1.铝合金喷塑表面封闭外壳，防护等级IP21，耐高温耐化学腐蚀； ※2.陶瓷涂层铝盘面，受热均匀，导热性好，适合化学合成平行反应； 3.最高加热温度340℃，两个独立安全回路：超过420℃自动停止加热；停止加热关机后盘面温度超过50℃，屏幕提示“hot”； 4.LCD屏显示温度设定值/真实值，转速设定值/真实值； ※5.PT1000温度传感器，精确测定样本温度，控温精度±0.2℃； 6.防爆直流无刷电机，免维护，无火花； ※7.RS232数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据； 8.最大搅拌量：20L（H20) 9.搅拌子最大尺寸：80mm ※10.包括金属砂浴加热模块在内的多种加热模块可选 11.重量：2.8kg 12.尺寸（长×宽×高mm）：280×160×85mm ※13.三种加热模式可选：A模式：加速升温； B模式：稳定升温 C模式：精准控温 14.防干烧防误触功能，保障操作者的安全。 ※15. 5寸透明安全防护罩：保障操作者的安全。 技术参数： 电压 [VAC]：100-120/200-240V 频率 [Hz]：50/60 功率 [W]：650 搅拌点位数量：1 最大搅拌量（H20) [L]：20 搅拌子最大长度[mm]：80 电机类型：直流无刷电机 电机输入功率[W]：18 电机输出功率[W]：10 速度范围[rpm]：100-1500 转速显示：LCD 转速显示精度[rpm]：±1 工作盘材质：铝合金 工作盘尺寸[mm]：φ135 加热功率[W]：600 加热温度范围[℃]：室温-340，步进1 温度显示：LCD 温度显示精度[℃]：±0.1 加热温度控制精确度[℃]：±1 工作盘安全温度[℃]：420 外置温度传感器：PT1000 外置温度传感器控温精确度[℃]：±0.2 外形尺寸（DxWxH） [mm]：280×160×85 重量 [kg]：2.8 允许环境温度 [°C]：5-40 允许环境湿度：80% DIN EN60529 保护方式：IP21 RS232接口：有
9 | 微波炉 | 1.容积：20L 2.微波输出功率：700W 3.微波工作频率：2450MHz 4.手动五档火力调节 5.额定输入功率：1150w
10 | 凝胶制备器 | 包含长玻璃板、短玻璃板、加样梳各一个： 长玻璃板面积（W×L）：101×82（mm） 短玻璃板面积（W×L）：101×73（mm） 加样梳：10齿，0.75mm； 适配凝胶： 凝胶面积（W×L）：83×73（mm） 凝胶厚度：0.75mm 样品通量： 10齿；
11 | 体视显微镜 | 放大倍数：6.8X-47X，含1200万像素成像分析系统
12 | 数字摄像头 | 1.像素：≥2000万； 2.像素点尺寸≥2.0um×2.0um； 3.芯片尺寸≥1/2”， 4.可安装于奥林巴斯CX21显微镜，并与教师端显微镜数码摄像头和云盒组成显微互动系统， 5.具备采集显微镜下图像并向教师端上传图片等核心功能。
13 | 数字摄像头 | 1.像素：≥2100万； 2.像素点尺寸≥3.3um×3.3um； 3.芯片尺寸≥4/3”， 4.可安装于奥林巴斯CX41显微镜，与学生端显微镜数码摄像头和云盒组成显微互动系统， 5.具备采集显微镜下图像，监看学生端显微镜实时画面，接受学生端上传图片等核心功能。
14 | 极域教室云盒 | 1.作为学生端显微镜摄像头和教师端显微镜摄像头的无线连接工具，与其共同组成显微互动系统，保证相互间5G无线数据传输， 2.至少保证40个学生端同时在线并向教师端进行图像传输
15 | 台式高速离心机 | 1.最大容量：24 × 1.5/2.0 mL离心管 2.最大相对离心力： 21,300×g(15,060 rpm) 3.2款不同转子可选择 4.*具有PTFE涂层转子，耐化学腐蚀性更强 5.自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全 6.*气密性转子及转子盖，可用于离心危险样品 7.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 8.单独的rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作 9.*具备“At set rpm” 定速计时功能，可在达到设定转速后才开始计时。 10.转子和附件可高温高压灭菌 (121 ℃, 20 分钟) ，保护操作人员安全 11. *具备SOFT 软刹车功能，防止样品重悬 12.离心计时：30 秒至9 小时59 分钟，可连续离心
16 | 冷冻干燥机 | 冷阱空载温度≤-60℃，真空度<10Pa,显示精度达到0.01Pa
17 | 电子天平 | 量程范围：0-500g；实际分度值：0.01g；重复性误差：《0.02g
18 | 超声波清洗机 | 容积：>22L；超声频率：40KHz；超声功率：600W；加热功率：1000W；水加热温度范围：室温-80℃可调；工作时间：1-30min可调
19 | 高压灭菌器 | 容量:28-29升,立式结构,可放入直径30CM,高度28CM的灭菌架;同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置；灭菌工作温度105-135度
20 | 低温冷却循环器 | 恒温范围-10℃～室温，分辨率0.1℃，控温精度，±1℃，水槽容积8L
21 | 斑马鱼OKR-OMR系统 | 1.具有计算机视觉技术追踪斑马鱼的轨迹行为及眼动行为，无侵入式； 2.系统需支持云部署及本地部署两种部署方式，支持PC、手机、平板等移动端随时随地登录网址进行视频在线回放、数据在线查看、数据在线分析、数据在线下载等，并可通过微信小程 序随时查看分析进程，并拥有在线提问功能； 3.支持多种动物追踪功能，包括三点追踪、四点追踪及多体位追踪，并支持动物行为数据量化展 现：轨迹图、轨迹矢量图、热图(2D、3D)、活动量图(2D、3D)等； 4.硬件采用5英寸触摸屏设计，可自由设定旋转筒 的速度 ； 5. 内置照明灯，可增加光栅的对比度； 6.旋转筒可正反转，转速0-60rpm可调； 7.系统可分析：眼动角度、实时眼速、慢相平均眼 动速度、慢相平均眼动时间、眼动频率、测量时间 内游动的速度、游动的总路程、跟随时间比值等指标。
22 | 腊叶标本 | A3大小，明细如下： 盐角草，数量：2 反枝苋，数量：2 紫茉莉，数量：2 商陆，数量：2 马齿苋，数量：2 大花马齿苋，数量：2 粗壮女娄菜，数量：2 繁缕，数量：2 麦瓶草，数量：2 霞草，数量：2 大叶铁线莲，数量：2 短尾铁线莲，数量：2 棉团铁线莲，数量：2 东亚唐松草，数量：2 华北耧斗菜，数量：2 茴茴蒜，数量：2 水毛莨，数量：2 芍药，数量：2 细叶小檗，数量：2 紫叶小檗，数量：2 防己科，数量：2 蝙蝠葛，数量：2 白屈菜，数量：2 油菜，数量：2 垂果南芥，数量：2 水田碎米荠，数量：1 独行菜，数量：1 二月兰，数量：1 桂竹糖芥，数量：1 荠菜，数量：1 球果焯菜，数量：1 沼生焯菜，数量：1 播娘蒿，数量：1 八宝景天，数量：1 土三七，数量：1 垂盆草，数量：1 大花溲疏，数量：1 山茱萸科，数量：1 沙楝，数量：1 地榆，数量：1 棣棠，数量：1 华北珍珠梅，数量：1 龙牙草，数量：1 欧李，数量：1 三裂绣线菊，数量：1 山楂，数量：1 山楂叶悬钩子，数量：1 蛇莓，数量：1 杏，数量：1 朝天委陵菜，数量：1 翻白草，数量：1 匍匐委陵菜，数量：1 委陵菜，数量：1 刺槐，数量：1 豆茶决明，数量：1 葛，数量：1 杭子梢，数量：1 红花锦鸡儿，数量：1 黄花草木犀，数量：1 黄耆，数量：1 苦参，数量：1 猕猴桃科，数量：1 中华猕猴桃，数量：1 软枣猕猴桃，数量：1 柽柳科，数量：1 堇菜科，数量：1 球果堇菜，数量：1 三色堇，数量：1 紫花地丁，数量：1 胡颓子科，数量：1 沙枣，数量：1 菱科，数量：1 野菱，数量：1 柳叶菜科，数量：1 月见草，数量：1 伞形科，数量：1 北柴胡，数量：1 蛇床，数量：1 水芹菜，数量：1 报春花科，数量：1 点地梅，数量：1 狼尾花，数量：1 蓝雪科，数量：1 二色补血草，数量：1 柿科，数量：1
23 | 藻类浸制标本 | 浒苔，数量：3 肠浒苔，数量：3 羽藻，数量：3 刚毛藻，数量：3 鸡毛藻，数量：3 刺海松，数量：3 石莼，数量：3 孔石莼，数量：3 叉枝藻，数量：2 顶群藻，数量：2 多管藻，数量：2 环节藻，数量：2 江黎，数量：2 金膜藻，数量：2 茎刺藻，数量：2 蜈蚣藻，数量：2 马尾藻，数量：2 鼠尾藻，数量：2 石花菜，数量：2 仙菜，数量：2 囊藻，数量：2 绳藻，数量：2 网翼藻，数量：2 网地藻，数量：2 海黍子，数量：2
24 | 3D打印机 | 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，净重约32.5 kg； 3、最大打印尺寸(长×宽×高)：左头单喷嘴模式不低于325×320×325 mm³、右头单喷嘴模式不低于305×320×325 mm³、双喷嘴交集模式不低于300×320×325 mm³、双喷嘴并集模式不低于330×320×325 mm³； 4、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成； 5、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、喷嘴直径自带0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm； 6、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃； 7、工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，热端最大流速不低于65 mm³/s（使用大流量热端）； 8、支持耗材类型：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF、碳/玻璃纤维增强线材及相关支撑隔离材料等； 9、支持热端快拆、主动振动补偿、全自动多喷嘴偏移校准、热端感应加热、自动热床调平； 10、配备四摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测； 11、配备喷嘴摄像头、工具头摄像头，支持开门检测； 12、支持断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统； 13、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最少可以打印8色 最多支持不少于25色； 14、自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12； 15、支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃； 16、配备智能热端切换系统，支持喷嘴自动更换，最多可挂载6个喷嘴，适配0.2/0.4/0.6/0.8 mm 感应热端； 17、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影； 17、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制； 18、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性； 19、支持Wi-Fi通讯，支持2.4/5 GHz； 20、配备半导体激光器，最大功率不低于40瓦，最大雕刻速度不低于1000 mm/s，最大雕刻面积不低于310×250 mm²，最大切割厚度不低于15 mm； 21、支持火焰检测、激光模组在位检测，配备俯视摄像头、激光防护视窗、激光气流辅助气泵； 22、支持切割材料类型：木材、橡胶、金属片、皮革、深色亚克力、石材等； 23、配备刀切模块，最大切割面积不低于300×285 mm²； 24、可拓展画笔模块，支持画笔直径10.5-12.5 mm，最大绘画面积不低于300×255 mm²； 25、配备3D打印切片软件，可提供相关软件著作权证书； 26、3D打印设备生产厂家为国家高新技术企业并且通过ISO 9001:2015/ISO14001:2015认证，可提供相关证明文件； 27、3D打印耗材PLA Basic 20盘，PETG 18盘，ABS 5盘，TPU 4盘。
25 | 柜式紫外打标机 | 一、 基本参数 1、产品尺寸：1000mm×639mm×268mm，可视工作区域 工作区域 ≥640*330mm（实际工作区域600*305mm） 2、激光器功率 ≥55W 3、激光器寿命 ≥8000小时 4、Z轴行程75 mm 5、切割厚度 ≥18mm的黑胡桃木或切割厚度 ≥20mm的亚克力 6、▲激光器类型采用CO2激光管 7、可放置材料 ≥71mm（如果搭配拓展底座使用，拓展后最大加工高度：215mm） 8、支持有线或者无线连接方式，支持USB连接、网线连接、WIFI连接。 9、支持系统 Windows、mac OS 10、本地化软件XCS，免费使用，简单易上手，无需联网等 11、支持文件格式 JPG，PNG，BMP，TIF，DXF，SVG等 12、支持加工材料 纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶、材质选择更多，更高效（木材，橡胶更易切，可切全色亚克力，可直接雕玻璃） 13、工作速度≥ 600mm/s 14、定位精度 ≤0.05mm 15、▲双1600万摄像头 16、▲通过智能摄像头的点位捕捉，⾃动模拟曲⾯模型，实现曲⾯雕刻。 17、超长物体加工：通过选购加配送料配件，通过送料配件，可讲物料加工长度拓展到3m。 18、▲批量加工：通过摄像头智能识别形状，拖拽一个图案后，智能一键匹配所有部件 19、智能指示灯：通过显示屏和环形指示灯，用户可以仅在机器上就了解连接方式，水冷情况，工作进程，机器状态等信息 20、高功率，高速度：55W功率是目前最高功率600mm/s的最快速度 21、▲超大的工作幅面：工作台幅面达到640*330mm。 22、通过选购加配件，可实现旋转雕刻：轻松雕刻Tumbler，马克杯，球，戒指等圆柱物体 23、良好密闭及遮光性 24、物理盖板锁：当按下开始加工按钮，机器盖板自动上锁，直到工作完成或被暂停。 25、液压杆设计防夹手：双液压杆提供更大的阻尼，提供70°的盖子的悬停 26、更全的材料选择：可以切割木板，纸板，皮草，石头，更可以切割全颜色亚克力和在玻璃直接雕刻 27、内置超强气泵:最大流量可达到30L/min，最大气压由150kpa提升至200kpa，能有效的吹走烟雾和粉尘，使用户得到更好的切割雕刻效果。同时也可以保持激光头干净。 28、专业刀条底板:工业级使用的刀条底板，降低切割材料底面的烧蚀与熏黑影响。 29、内置排气风扇:排风量200CFM. 30、激光管保护:将激光管固定在机器后方而不是随Y梁移动 31、支持本地化软件XCS和Lightburn专业激光软件 二、配套服务 1、提供软件及固件升级服务。 2、配套课程不少于16学时课程 3、配套切割素材不少50个。三、配套激光切割软件： 软件不仅用于切割文件的传输，主要包括以下几大模块：材料设置模块、项目管理模块、基础功能模块、切割与雕刻设置模块、图像预览模块。 1、料设置模块：用于设置当前材料厚度与材料类型。 2、项目管理模块：用于创建、编辑、删除项目，查看历史项目。 3、基础功能模块：画布的放大与缩小、撤销与重复、图像提取、拖动画布等动能。 4、内置基本图形功能（矩形、圆形、线条、心形、星形等）；内置三种图形滤镜（网格化、漫画、素描）；内置图形钢笔工具和布尔运算功能；内置常用案例图形。 5、切割与雕刻设置模块：用于设置加工图形所需的速度、功率以及操作次数。 6、图像预览模块：对将要切割/雕刻的图像进行轨迹预览、查看工作预估时间、发送文件。 7、▲提供激光切割机设备控制软件著作登记证书并加盖公章，提供激光切割机设备的检查报告并加盖公章， 8、▲使用“节点编辑”中的“节点简化”功能减少复杂矢量图形的节点数量。 9、▲支持调整图片的清晰度、饱和度、亮度、对比度、灰度、反色等参数。 10、▲支持对 文字、图片、矢量图等任意对象 设置变量，通过 Excel 表格导入数据 或手动输入，实现 批量替换和加工。 四、运行环境 系统:Windows10及以上、macOS 10.13.1以上
26 | 3D扫描仪 | 定位传感器 ★9轴IMU CPU ★8核 ARM A76，2.4 GHz，Mali G52 GPU 内置芯片计算功能 ★进行深度数据计算，3D扫描，点云处理和编辑 存储 ★256 GB 内存 ★16 GB 触屏 6英寸 按钮 2产品名称 MIRACO 扫描方式 手持、桌面 技术原理 红外微结构光双深度相机模组 扫描对象 ▲大型、中型及小型物体 单帧重复精度* ▲0.02 mm 单帧精度* ▲0.05 mm 摄影测量距离精度 N/A 最小点距 0.05 mm 工作距离 ▲100 - 1000 mm 单帧扫描范围（最近） 28 × 53 mm at 100 mm 单帧扫描范围（最远） 975 × 775 mm at 1000 mm 视野角度, H × V 近景相机 40 × 30° 远景相机 56 × 42° 推荐最小扫描尺寸 10 × 10 × 10 mm 最大扫描尺寸 4 × 4 × 4 m 最高扫描帧率 15 fps 深度相机分辨率 ★200万像素 RGB相机分辨率 ★4800万像素 是否支持彩色扫描 是 拼接方式 特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接 是否支持室外扫描* 是 光源* ★一级红外光 深度补光灯* ★8个 RGB补光灯* ★2个 定位传感器 ★9轴IMU CPU ★8核 ARM A76，2.4 GHz，Mali G52 GPU 内置芯片计算功能 ★进行深度数据计算，3D扫描，点云处理和编辑 存储 ★256 GB 内存 ★16 GB 触屏 6英寸 按钮 2
27 | 动物捕食行为分析系统 | 1.支持多种动物追踪功能，包括三点追踪、四点追踪 及多体位追踪，并支持动物行为数据量化展现：轨迹图、轨 迹矢量图、热图(2D、3D)、活动量图(2D、3D)、区域偏好指数图、运动速度热图、活动量热图、头部朝向图、直立-时间曲线图、精细行为图谱等； 2.软件拥有完善的外部输入输出控制，将行为与生物信号 (脑电图、血压、神经元活动、超声波发声)和实验刺激(声音、光、电击等)整合； ★3.可新建多个实验平台，实验平台之间互不影响，采 集分析可支持多视频窗口展示，支持窗口数量不低于16个， 每个窗口可独立开启测试； 4.包含了GLP模块(GLP Module),可以实现用户权限、 用户策略分配，系统自带管理员模式、审阅用户模式以及实 验员模式，对应有不同的软件使用权限，并可以导出符合 GLP要求的操作日志表以及审阅日志表，同时可以开展动物 行为“双盲”实验； 5.同一套软件可以在同一台电脑上同一时刻在线或离线分 析不同的动物行为实验，提高实验效率的同时更增加了药效 评价的可靠性、实时性以及同步性，且分析结束后数据会自 动按照实验类别归类； 6.具有全面实时功能，可以实时显示插件窗口，用以实 时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示动物跟踪分析过程的精细行为事件；Result窗口， 实时显示指标测量结果； ★7.软件需拥有“基于形状”和“基于模型”两种头部点检 测方式，可适用于各种复杂环境下的头部点检测；根据用户的喜好更改图表的颜色、背景色等，并可修正轨迹图 ； 8.拥有sequence功能，可定义动物的运动步骤，生成富 集指数，并自动检测动物的行为序列以及动物头部和身体的 夹 角 ； 9.可以针对录像环境进行全部或者部分区域亮度和对比度的调节，并可进行滤波平滑调节，已达到最佳跟踪效果； 10.软件拥有强大的数据统计分析功能，实验人员可按照动 物分组、动物属性、动物测试批次等进行数据统计，可自动 生成直方图、饼状图，并且可对图表的颜色等属性进行自由 编 辑 ； 11.可生成多个视角，直观展示动物的捕食行为； 12.可自动计算捕食次数、捕食潜伏期、运动路程等指 标 ； 13.可自动区分动物的ID号。
28 | 多参数水质测定仪 | 可检测项目：1.COD(0-15000毫克/升) 2.氨氮（0-200毫克/升）3.总磷（0-100毫克/升）4.总氮（1-150毫克/升） 比色方式：16mm/25mm比色管；10mm/30mm比色皿
29 | 超净工作台 | 1.型号参数：ZC-CJ-2FD 2.空气洁净度:ISO 5 3.沉降菌浓度:≤0.5cfu/皿·0.5h.平均风速:0.30m/S0.60m/s 范围内[均匀率不超过 20%) 4.噪声:≤62dB 5.照度:≥300LX 6.最大额定功率:500W 7.重量:145Kg 8.外形尺寸(mm)：1500*720*1650 9.宽 VX:*深 D* 高H：1350*680*500 10.高效过滤器规格及数量(mm]:1267*585*69*
30 | 精密天平 | 1.称量范围:0-2000g 2.可读性:0.01g 3.线性:±0.03g 4.重复性:0.03g 5.秤盘尺寸: 128*128 mm 6.稳定时间:3.5秒 7.去皮范围：-2000g 8.接口:1个RS232接口 9.可通过RS232接口连接其他显示屏 10.不锈钢秤盘 11.内置充电电池 12．功能:称重功能,计件功能,动物称量 ,百分比设定,总计，加/减控制，峰值保持,牛顿（力测量等 13.可外接:可充电电池组ZR-02 14.净重/毛重:1.3/2kg 15.输入电源:16V DC/2.1A 16.包装尺寸:320×210×150mm
31 | 木材标本 | 橡木，数量：2 橡胶木，数量：2 柞木，数量：2 白蜡木，数量：2 黑胡桃木，数量：2 樱桃木，数量：2 枫木，数量：2 榉木，数量：2 柚木，数量：2 桃花心木，数量：2 沙比利，数量：2 乌金木，数量：2 香樟木，数量：2 楠木，数量：2 楸木，数量：2 桦木，数量：2 松木，数量：2 杉木，数量：2 柏木，数量：2 桐木，数量：2 椴木，数量：2 木荷，数量：2 枫香，数量：2 西南桦，数量：2 圆盘豆，数量：2 相思木，数量：2 鸡翅木，数量：2 乌木，数量：2 紫檀，数量：2 花梨木，数量：2 酸枝木，数量：2 奥古曼，数量：2 黄杨木，数量：2 枣木，数量：2 板栗木，数量：2 栲木，数量：2 栎木，数量：2 桤木，数量：2 云杉，数量：2 冷杉，数量：2 金钱松，数量：2 福建柏，数量：2 坡垒，数量：2 秋枫，数量：2 瑞格楠，数量：2 紫椴，数量：2 拐枣木，数量：2 盐肤木，数量：2 枫杨，数量：2 构树木，数量：2 朴树木，数量：2 黄檗，数量：2 梓木，数量：2 刺楸，数量：2
32 | 二氧化碳培养箱 | 1. 工作环境温度5-35°C。 2. 工作相对湿度≤80%。 3. 工作电压：220V±10%，50Hz±1Hz。 4. 外箱尺寸(W×D×H)：620mm×772mm×907mm。 5. 内箱尺寸(W×D×H)：490mm×525mm×666mm。 6. 内部容积：170L。 7. 二氧化碳浓度控制范围：0-20%。 8. 二氧化碳浓度控制精度：±0.15%。 9. 加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH ±5%。 10. CO2控制器：TC传感器。 11. 空气循环：风扇驱动空气循环。 12. 外部材料：镀锌钢板，内部材料：SUS304钢板，箱门：镀锌钢板，内门：钢化玻璃，内胆采用精密冲压加工，表面细致处理。 13. 隔热层：环戊烷硬质聚氨酯发泡，隔热材表面做防颗粒脱落处理。 14. 标配4枚不锈钢隔板坚固耐用，客户根据需求随意调整高度，无需使用工具即可拆卸，材质为SUS304钢板，最大载重7kg/盘，最多可加8层。 15. 采用直接加热式+气套式系统，加热速度快，温度、湿度恢复迅速。 16. 采用PID控制技术的主温度控制系统，高精度Pt1000温度传感器，精确控制箱内温度。环境温度检测系统，根据环境温度变化自动调节加热功率。